附件1

电感耦合等离子体发射光谱仪采购清单

- 仪器名称及数量

| 序号 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 1套 |

- 仪器主要参数及配置清单

- 技术参数

  - 1.1光学系统

1.1.1分辨率:光学分辨率<0.007nm。

1.1.2恒温光室：≥35℃，精度±0.1℃。

  - 1.2性能指标

## 1.2.1 仪器应符合《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 776-2015、《空气和废气 颗粒物中金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》HJ 777-2015的相关要求。

1.2.2稳定性：8小时，RSD≤1%（不加内标，不采用基线漂移修正，间隔15min，重复32次测量，计算32次测量值的相对标准偏差RSD）。

1.2.3重复性：短期稳定性：RSD≤0.5%（连续11次测量标准溶液，计算11次测量值的相对标准偏差RSD）。

1.2.4检出限：Ni 231.604nm≤0.01mg/L，Mn 257.610nm≤0.002mg/L，Cr 267.716nm≤0.007mg/L，Cu 324.754nm≤0.007mg/L，Zn 213.856nm≤0.003mg/L。

1.2.5分析速度：(不低于60种元素，包含样品提升15S、等离子体稳定15S，5s积分时间重复3次读数条件下)：≤60s。

1.3 检测器

1.3.1积分方式：智能化积分，可同时检测高低含量元素。

1.3.2最小积分时间≤1秒。

1.4观测方式

1.4.1支持双向观测方式，通过软件自动切换观测模式，无需手动调整硬件。

1.4.2观测位置调节：等离子体观测位置可由计算机控制。

1.5样品导入系统

1.5.1气体控制：配置质量流量计（MFC）控制等离子体相关气体，可用软件在线调节。

1.5.2 进样系统：配置耐高盐、耐氢氟酸进样系统。

1.5.3 快速进样：配置自动进样器，不低于100位。

- 售后服务

2.1培训支持：设备安装调试完毕，需提供厂家授权专业人员现场培训。

2.2运维服务：自验收合格之日起，对本项目中所有设备应提供至少1年质保及运维服务。运维费用应包括在投标报价内。运维服务应包含且不限于所购仪器的运行维护、仪器设备的系统集成、软件的运行升级、备品和耗材的更换等。

3 配置清单

| 序号 | 数量（个/套/包/瓶/根） | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ICP-OES 光谱仪， 包含一套标准耐高盐进样系统（高盐石英同心雾化器、双通道旋流雾化室、耐高盐炬管、进样泵管、废液泵管以及相关备件） |
| 2 | 1 | 耐氢氟酸进样系统 |
| 3 | 1 | 标准耐高盐炬管 |
| 4 | 2 | 瓶装 ICP-OES 波长校准浓缩液 |
| 5 | 2 | 进样泵管（PVC，12支/包） |
| 6 | 2 | 废液泵管（PVC，12支/包） |
| 7 | 3 | 进样毛细管（1米） |
| 8 | 1 | 专用数据处理设备、打印机 |
| 9 | 1 | 冷却循环水系统 |
| 10 | 1 | UPS不间断电源 |
| 11 | 1 | 自动进样器（不低于100位） |