附件1

# 移动源执法设备技术参数及配置要求

一、不透光烟度计

支持实时测试，显示瞬时值的功能，具备显示屏，WIFI或蓝牙模块，内置电源，配套平板电脑、热敏打印机、不透光度计取样探头、烟室毛刷、滤光器组件等。

1.工作条件：温度：（-10～40）℃，相对湿度：（5～95）%。

2.测量范围：不透光度（Ns）：（0～99.9）%，光吸收系数（k）：（0～16.0）m-1。

3.分辨力：不透光度：0.1%，光吸收系数：0.01m-1。

4.示值允许误差：不透光度：±2.0%（绝对误差）。

5.光通道有效长度：215mm，光通道等效长度：430mm。

6.平板电脑满足以下（1）或（2）所列条件均可：

（1）屏幕：11英寸或以上，分辨率：1920*1200或以上，内存≥8GB，储存≥128GB，处理器：Qualcomm Snapdragon，操作系统：安卓，上市时间在2023年1月1日以后。

（2）屏幕：11英寸或以上，分辨率：1280*800或以上，内存≥8GB，储存≥256GB，处理器：Intel，操作系统：windows11，上市时间在2023年1月1日以后。

二、便携OBD检测终端

1.便携平板主机：符合国标GB18285-2018、GB4847-2018和HJ1237-2021对OBD的要求。具备触摸显示屏、WIFI模块、蓝牙模块、HDMI音视频输出、大容量存储，电池续航时间为8小时以上，通用性好，支持OBDII协议、CANBUS协议等，支持系统升级以适配新车型。

2.各类接头、数据线等配件齐全。

三、尿素折光仪

仪器具备样品槽、显示屏、按钮、充电口、开关、盖子等，支持WiFi网络。

1.使用环境条件：环境温度+5℃～+40℃，相对湿度5％～90％（非冷凝），大气压96kPa～106kPa。

2.电源：可充电锂电池。

3.测量范围：尿素含量（质量分数）0%～50%，温度0℃～50℃。

4.分辨率：尿素含量（质量分数）0.1%，温度0.1℃。

5.精度：尿素含量（质量分数）±0.2%，温度±0.5℃。

四、内窥镜

耐高温，具备显示屏、LED灯及拍照录像功能，支持USB连接、SD储存、IP67防水级别，续航时间≥3小时。配件需包括车辆检查自拍杆1把（长手柄、反射镜）、LED手电筒10把（亮度≥1700 lm、长度≤20cm、续航时间不少于3小时）。