附件1

一、光度计防护柜

1、主要用途

用于实验过程中产生的有害化学物质过滤，对实验人员提供安全防护。顶部自带风机和过滤器，风机运转过程中，形成负压，将柜内挥发的化学物质抽取至过滤系统，经过滤吸附后，洁净的空气在室内进行循环。

2、工作环境条件

2.1、电源：100-240V；

2.2、环境温度：10-50℃；

2.3、湿度：<70% 。

3、技术指标

3.1尺寸要求：外部尺寸（长×宽×高mm）：≥1280*615*1107mm，空气处理量≥220 m3/h；

3.2材质：镀锌板：耐指纹处理，并应涂有抗酸碱的环氧聚酯涂层；机头控制面板的整个箱体和过滤框均采用耐化学腐蚀的聚丙烯（PP）材质。

3.3特殊设计要求：整体要求适合分光光度计检测和前处理检测实验中涉及的大量丙酮操作，同时过滤器寿命≥12个月，操作及检修均方便。

3.4采用7英寸专业触摸式显示屏：可在屏幕中可查询应用的过滤器寿命评估结果，结果中可明确看到相应实验过程过滤器寿命信息；针对面风速不正常、过滤器效能倒计时和风机失灵时，要求采用三联动报警提醒：通过屏幕、LED的灯带、声音三种不同的报警方式，且三种报警是联动的，其中LED的灯带要求灯带长度≥500mm。

3．5声音报警要求：当面风速不正常时5秒内伴随2次持续蜂鸣报警声；过滤效能倒计时报警5秒内3次蜂鸣报警；风机失灵，5秒内4次连续蜂鸣报警。

3.6防护柜需具备面风速传感器自动校准功能，校准后面风速值与手持式热球式面风速仪数据误差在10%以内

3.7风机和控制箱内部的电源线和电子元器件（如电容）等，有UL认证标识，且风机箱为独立个体的同时必须为PP注塑一体成型。

3.8核心材料活性炭：检验依据GB/T 12496.8-2015，要求其碘吸附值≥1300mg/g，提供国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件并加盖公章佐证（报告需具有检验检测机构公章或专用章，并标注有CMA或CNAS标志）。

3.9过滤系统：风机箱与过滤器之间采用全自动机械臂点胶发泡技术，增强密封性，防止化学气体泄漏，仪器正常安装的情况下二者间接口处的风速≦0.06m/s，且风机箱和过滤器均可10秒内拆卸

3.10要求过滤器寿命评估为网上在线进行：即登入网址后输入相应的应用信息及MSDS后立即可自动进行过滤寿命的预估，并可下载评估报告，须在供货验收时登入网址进行演示培训。

3.12设备在正常使用的情况下，根据GBZ 2.1《工作场所有害因素职业接触限制 第一部分：化学有害因素》中规定的职业接触限值进行工作场所化学毒物的采样和检测，提供第三方检测报告并要求报告中包含苯酚、四氢呋喃、甲基叔丁基醚、乙酸丁酯等4种化学物质的过滤效率≥99.5%

3.13过滤器达到1%PC-TWA(国家GB Z 2.1-2019标准里卫生部规定的职业吸入限值）时的具体吸附量不低于标准规定值：异丙醇≥625g；环己烷≥890g；盐酸≥ 2184g。

3.14面风速0.4-0.6m/s

3.15控制浓度：所供产品的型号应满足：依据JB/T 6412-1999标准，SF6示踪气体泄漏值不超过0ppm（50ppb），提供国家相关主管部门认可的检验检测机构出具的检验检测报告有效复印件并加盖公章佐证（报告需具有检验检测机构公章或专用章，并标注有CMA或CNAS标志）。

3.16标准执行与资质: 产品须完全遵循行业标准JG/T 385-2012、国家建筑标准设计图集 22k523及JB/T 6412-1999标准。

3.17供应商应提供实验防护项目安全评估方案书，方案需提供详细实际应用进行适应性调研评估、过滤器评估结果、评估结果下载网址。

3.18配置：

1套主机（含透明背板和屏幕）+4块高效活性炭过滤器（针对碘化汞/二氯化汞）+1块千思理化板

4、售后服务及售后技术要求

4.1、售后服务方需按国家质量监督检验检疫总局制定的国家标准（商品售后服务体系GB/T27922-2011），服务能力达到五星级或五星级以上星级，须提供具有第三方出具的有效证书复印件及所提供证书在认证认可业务信息统一查询平台（http://cx.cnca.cn ）上证书状态查询结果截图（带网址）（或网页）打印件。

4.2、现场安装调试：制造厂商须出具现场测试所用设备的定期校准证书（最近校准证书日期须在一年之内），已确保符合国家计量要求。

4.3、每年提供上门检测服务，并有专门售后专员跟进每个客户的使用情况并做详细的记录档案。

4.4、提供专业的安装调试服务：在安装调试正常后，需在安装现场使用PID仪（精度为0.1ppm）采用丙酮进行过滤效率的检测，柜内浓度不低于100ppm，检测出来结果0ppm。

4.5、保证对设备的零备件、易损件提供优惠的供应,并保证15日内能买到所需的零备件、易损件。

4.6、从安装验收合格签字之日起保修期为二年（整机），过滤器、保险丝等易耗品不属于质保范围，验收合格即可。

二、水质多参数分析仪

1、用途

可测定多种参数，例如pH 值、ORP、电导率、盐度、总溶解固体、溶解氧、钠离子和氨等。可以现场使用，自动检测标准程序和校准提醒。测定时至少可同时接入3根电极。可以将样品ID，用户ID 和电极序列号联系起来，可存储100000 个数据记录。

2、 电源要求 ：提供两种供电模式

（1）内部的18650 型（直径18 mm x 长度65mm，圆柱形），3.7VDC，3400mAh

（2）可选配外置的 Class II USB 电源适配器：100–240 VAC、50/60 Hz 输入；3

3、显示：可同时显示如下3个电极的测量读数

（1）pH电极：pH、mV、温度

（2）电导率电极：电导率、盐度、总溶解固体、温度

（3）溶解氧电极：溶解氧、压力、温度

4、 数据内存：100,000 组数据

5、 数据存储： 在“按下即读”模式和间隔测量模式时可自动存储。在“连续测量”模式时需手动存储。

6、 数据传输：通过USB接口连接到至PC或USB存储设备。

7 、温度校正：关闭、自动和手动（取决于特定参数）

8、外壳防护等级：IP67（安装了电池盒后）

9、 尺寸：≤23 x 10x 6.5厘米

10、重量：≤600g

11、电极技术性能指标

11.1 pH

分辨率：0.1/0.01/0.001可选

11.2电导率

电导率：

量程：0.01 μS/cm ～ 200.0 mS/cm

分辨率：0.01 μS/cm（最大0.05μS/cm）

电阻率：

量程：2.5～49欧姆·厘米

分辨率：0.1欧姆·厘米（最大0.05欧姆·厘米）

盐度：

量程：0～42g/kg或‰

分辨率：0.01ppt

总溶解性固体：

量程：0.0～50.0g/L

分辨率：0.1 mg/L

11.3溶解氧

量程:  0.05–20.0 mg/L

1–200% 饱和度

分辨率：0.01 mg/L

溶解氧的准确度： 在 0.1–8 mg/L时，为 ±0.1 mg/L

大于8.0 mg/L时，为 ±0.2 mg/L

12仪器配置

三通道主机1台

1米以上电缆溶解氧电极一根

1米以上电缆pH电极一根

1米以上电缆电导率电极一根

可充电锂离子电池1个（18650 型，3400mAh）

仪器箱  一套

三、服务要求

3.1中标人应负责产品的安装、调试，工程师上门现场安装培训。中标人联系相关检定机构出具检定或校准证书（如需要）后，由采购人进行使用性能方面的验收。各项指标和参数应符合验收标准。凡未达到仪器要求和质量要求，作退货处理，中标人承担违约责任。

3.2验收合格后整机免费保修2年。免费保修期内，如设备出现问题，供应商应在接到设备故障通知的1小时内响应，48小时内派维修人员到达现场开展维修。

3.3供应商应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。

四、相关事项

4.1 本次询价供应商报价时须写明整套总价，报价总价包含仪器运输、安装、调试、仪器检定或校准、保修、税收等商品交付前所有可能发生的一切费用。

4.2 交货期：签订合同后15个工作日内送达并安装调试完毕。

4.3 交付地点：泉州市丰泽区泉秀街道浦西路12幢泉州市丰泽环境监测站。

4.4 付款方式：仪器到货后安装运行正常，仪器经检定或校准(如有需要）后各项指标符合使用要求，验收合格后，全款支付。