附件1

1、智能COD消解仪（氯气校正法）：

1.1加热方式：远红外陶瓷炉加热+微晶面板,加热区域覆盖陶瓷贴片，耐强酸碱腐蚀,热导性好。具有触屏+物理按键双重控制方式，安全可控性高。（需提供实物照片）。

1.2操作方式：液晶触摸屏,伸缩式自动收放【可隐藏】，方便使用和维护。（需提供实物照片）。

1.3冷却方式：内置制冷压缩机+水箱冷却水循环系统，冷凝管件具备防结露功能，可避免外壁结露回流干扰实验，采用防结露技术。

1.4样品数量：≥6位。

1.5终点控制：高精度氮气流量计量模块，单孔单控，恒流吹扫，到达设定时间自动停止加热，氮气流量自动切换静置流量（消解状态5-10 ml/min；静止状态30-40 ml/min，可调），无需人员干预。

1.6时间控制：0-999min，单孔单控，独立加热。

1.7额定功率：≤3000W，单孔可调。

1.8氮气控制：控制范围0～600ml/min，控制及显示精度: ≤0.1sccm，重复精度:±0.5%F.S。

1.9氮气吸收装置：二次吸收装置，和吸收液反应充分。

1.10消解和氮气导入容器：实验室用插管三角瓶，聚四氟接头螺纹连接，密封好，安装拆卸方便，消解通道对接材料全部为玻璃材质。

1.11升温时间：5-10min,可调。

1.12外形尺寸：≤900*450*600mm。

1.13额定电压：AC220V/50HZ。

1.14 配置：主机1台，250ml锥形插管消解瓶6个，防结露球形冷凝管6个，二次吸收管6个，二次吸收瓶6个，氮气导流管6根，冷凝管夹6个。

1.15 整机原厂质保至少1年。

1.16 售后服务：7×24小时技术支持，30分钟远程响应，省内12小时现场服务；安装调试及实操培训。供应商须提供售后服务承诺，售后服务包含质保期、响应时效、现场服务、安装培训、固件升级、配件供应、易耗件说明等完整售后内容，未提供的视为无效。

二、相关事项

2.1 本次询价供应商报价时须写明总价，报价总价包含仪器运输、安装、调试、仪器检定或校准、保修、税收等商品交付前所有可能发生的一切费用。

2.2 交货期：签订合同后10个工作日内送达并安装调试完毕。

2.3 交付地点：泉州市丰泽区泉秀街道浦西路12幢泉州市丰泽环境监测站。

2.4 付款方式：仪器到货后安装运行正常，仪器经检定或校准(如有需要）后各项指标符合使用要求，验收合格后，全款支付；验收不合格，无条件退货；虚假应标等情况无条件退货且加入黑名单。