
附件1

福建省泉州环境监测中心站仪器设备升级改造服务项目采购方案
一、项目名称

仪器设备升级改造服务项目。

二、设备升级改造技术参数要求

（1）仪器信息
	序号
	仪器名称
	制造厂商
	型号/规格
	器具编号
	购置日期
	数量

	品目1
	便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪
	青岛崂应环境科技有限公司
	3012H-D型
	A09145492D
	2018.04
	1台

	品目2
	便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪
	青岛崂应环境科技有限公司
	3012H-D型
	A09145200D
	2018.04
	1台

	品目3
	便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪
	青岛崂应环境科技有限公司
	3012H-D型
	A09145012D
	2018.04
	1台

	品目4
	紫外烟气分析仪
	青岛崂应环境科技有限公司
	崂应3023Y
	2B07006148
	2022.1
	1台

	品目5
	非分散红外烟气分析仪
	约克仪器公司
	MGA6-C
	064608
	2023.12
	1台


（2）服务内容
品目1 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪
对该仪器进行防范篡改、伪造数据的功能升级，包括数据直传、北斗定位、授时、操作日志记录、数据自动保存和打印等，满足《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求(2025版)》相关规定。
品目2 便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪
对该仪器进行防范篡改、伪造数据的功能升级，包括数据直传、北斗定位、授时、操作日志记录、数据自动保存和打印等，满足《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求(2025版)》相关规定。
品目3  便携式大流量低浓度烟尘自动测试仪
3.1对该仪器进行防范篡改、伪造数据的功能升级，包括数据直传、北斗定位、授时、操作日志记录、数据自动保存和打印等，满足《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求(2025版)》相关规定。
3.2 增配全套电化学烟气测定模块，主要参数如下：

3.2.1  O2量程（0-30%）mg/m3，分辨率0.1%，示值误差不超过±5%；
3.2.2  CO量程（0-5000）mg/m3，分辨率0.1%，示值误差   不超过±5%；
3.2.3  SO2量程（0-5700）mg/m3，分辨率0.1%，示值误差   不超过±5%；
3.2.4  NO量程（0-1300）mg/m3，分辨率0.1%，示值误差   不超过±5%；

3.2.5  NO2量程（0-200）mg/m3，分辨率0.1%，示值误差   不超过±5%； 

3.2.6 抗干扰报告要求：完成传感器更换后需按照附录 A（规范性附录）：一氧化碳干扰试验-动态混气矩阵试验法规定出具仪器原厂家盖章测试报告。

3.2.7 提供由有资质的计量部门出具的检定/校准证书。

品目4 紫外烟气分析仪
4.1 对该仪器进行防范篡改、伪造数据的功能升级，包括数据直传、北斗定位、授时、操作日志记录、数据自动保存和打印等，满足《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求(2025版)》相关规定。
4.2 更换氧气传感器，主要参数为：O2量程（0-30%）mg/m3，分辨率0.1%，示值误差不超过±5%；
品目5  非分散红外烟气分析仪
5.1对该仪器进行防范篡改、伪造数据的功能升级，包括数据直传、北斗定位、授时、操作日志记录、数据自动保存和打印等，满足《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求(2025版)》相关规定。
5.2 增配适配该型号设备采样枪：长度1米 直径Φ12(耐温1100℃) ，带加热功能及电源线。

三、项目经费测算

本项目拟采取挂网询价方式开展仪器设备升级改造服务价格调研，充分征集潜在服务商报价信息，结合服务范围、服务标准等需求综合研判，科学核定本项目初步预算，保障预算编制贴合市场行情，为后续采购实施提供可靠依据。

仪器设备升级改造及运维服务项目初步预算金额为市场调研合格供应商的均价，后续将委托会计师事务所进行预算评审。

附件2

报价函
致：福建省泉州环境监测中心站
根据贵单位仪器设备升级改造服务的询价要求，我司报价金额为       元/年（小写）；人民币大写：　　　　　　元整/年。本报价为包含采购方案全部服务内容及税费的年度总价，提交的全部报价文件由下述部分组成：
1、报价一览表
2、法人营业执照复印件
3、法人代表证明及法人身份证复印件
4、授权委托书及授权委托人身份证复印件
5、近三年内在经营活动中没有重大违法记录、无行贿犯罪记录的书面声明
6、承诺完整履行服务内容的承诺函（服务承诺书，加盖单位公章）
报价人（全称并加盖单位公章）：                       

日期：       年     月    日
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